## Slide 1
組立・取扱説明書
ガラスプレート昇降装置
最終更新日：2026年9月15日
01
購入した部品を、
どこへ・どの向きで・
どう固定するか
68 mm昇降・6分割の電子箱
部材・組立・配線・使い方
Adventurer 5M Pro対応
最終更新日：2026年9月15日
Notes: ガラスプレート昇降装置
最終更新日：2026年9月15日
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 2
最初に
この説明書の読み方
最終更新日：2026年9月15日
02
図の読み方 | 意味
分解図 | 部品を離した説明図。固定後は合わせ面を密着させる
挿入図 | 挿入前後の図で、部品を入れる方向を確認する
部品名と型番 | 購入部材一覧・部品の袋・STLの名前と照合する
図の向き | モーターのU字開口側を駆動部の正面と呼ぶ
確認欄 | 工程を終える前に、現物で確かめること
寸法の単位はmm。図中の金色は黄銅ナット・インサート、銀色はねじなどの金属部品。
Notes: この説明書の読み方
寸法の単位はmm。図中の金色は黄銅ナット・インサート、銀色はねじなどの金属部品。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 3
装置の全体像
完成時の向きと高さ
最終更新日：2026年9月15日
03
DOWN：ガラス下面17 mm
UP：ガラス下面85 mm
実験台の上面から測る。移動量は68 mm。実機ではスイッチの復帰位置で合わせる。
Notes: 完成時の向きと高さ
実験台の上面から測る。移動量は68 mm。実機ではスイッチの復帰位置で合わせる。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 4
作業の道順
どの順番で組むか
最終更新日：2026年9月15日
04
工程 | ページ
部品・ねじ・インサートの準備 | p.6–30
モーター・軸受・送りねじ | p.31–39
レール・キャリア・リミット・ホルダー | p.40–55
電子箱と配線 | p.56–81
試験片・印刷・高さ調整 | p.82–93
通電・パソコン準備・使い方・保守 | p.94–110
先にインサートを入れる。軸まわりを組んだ後にキャリアとホルダーを取り付ける。
Notes: どの順番で組むか
先にインサートを入れる。軸まわりを組んだ後にキャリアとホルダーを取り付ける。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 5
装置の全体像
装置の構成と寸法
最終更新日：2026年9月15日
05
対象 | 仕様
送りねじ | MTSRA8-120-S20-Q6／移動量68 mm
ベース | 短手74 × 長手122 mm。フレームと電子箱を同じ側から固定
キャリア | レールブロック取付板・黄銅ナット取付板・接続腕の3部品
リミット | 黄銅ナット取付板の上下の面で、スイッチのレバーを押す
電子箱 | 幅68 × 奥行63 × 高さ83 mm。6枚のパネルをねじで組む
印刷部品 | 14部品を各1個。STLは印刷姿勢・mm単位で収録
ガラス50×50×2.3 mm、ホルダー溝2.9 mm。機械ストップとリミットを両方使う。
Notes: 装置の構成と寸法
ガラス50×50×2.3 mm、ホルダー溝2.9 mm。機械ストップとリミットを両方使う。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 6
準備
印刷部品の照合：ベースと駆動部
最終更新日：2026年9月15日
06
ベース
74×122 mm
電子箱側の端まで底板がある
駆動フレーム
モーター用U字開口
軸受押さえ用の凹みを備える
軸受押さえ（蓋）
フレームの凹みに収める
M2×12で3点固定
Notes: 印刷部品の照合：ベースと駆動部
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 7
準備
印刷部品の照合：電子箱の6枚
最終更新日：2026年9月15日
07
底板（Tic取付）
基板用の小さな柱が2本
天板
中央の通気穴・四隅のねじ穴
USB側板
下寄りの18×12 mm開口
駆動側板
中央の41×16 mm配線口
ヒューズ側板
丸穴1個・ベース用受け2個
電源側板（I/Oパネル）
主電源の丸穴・XT60の角穴
Notes: 印刷部品の照合：電子箱の6枚
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 8
準備
印刷部品の照合：可動部
最終更新日：2026年9月15日
08
レールブロック取付板
M2穴4個
上面：M3インサート2個
黄銅ナット取付板
M4穴4個
側面：M3インサート2個
ガラスホルダー接続腕
厚さ6 mm・2組のM3取付穴
ガラスホルダー本体
ガラス溝2.9 mm
側面：M3インサート2個
ガラスホルダー前枠
本体と合わせてガラスを保持
Notes: 印刷部品の照合：可動部
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 9
購入部品の照合
機構部品：回転を上下動へ
最終更新日：2026年9月15日
09
ステッピングモーター
C-42STM01
使う数：1
送りねじ
MTSRA8-120-S20-Q6
使う数：1
黄銅フランジナット
MTSFR8
使う数：1
単体3Dモデルで部品を照合し、以降の工程で取り付け位置を確認する。
Notes: 機構部品：回転を上下動へ
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 10
購入部品の照合
機構部品：軸と直進の案内
最終更新日：2026年9月15日
10
リニアガイド（レール＋ブロック）
SSEB8-100
使う数：1組
軸継手（カップリング）
CPL16-5-6
使う数：1
セットカラー
PSCCJ6-5
使う数：1
単体3Dモデルで部品を照合し、以降の工程で取り付け位置を確認する。
Notes: 機構部品：軸と直進の案内
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 11
購入部品の照合
小さな部品も役割を確認
最終更新日：2026年9月15日
11
深溝玉軸受
696ZZ
使う数：1
精密シム
CIMR6-12-0.5
使う数：2
ウレタン先端の支持ねじ
USLL6
使う数：3
単体3Dモデルで部品を照合し、以降の工程で取り付け位置を確認する。
Notes: 小さな部品も役割を確認
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 12
購入部品の照合
検出・制御・ガラス
最終更新日：2026年9月15日
12
リミットスイッチ
SS-01GL13-E
使う数：2
USBモーター制御基板
Pololu 3130 / Tic T825
使う数：1
ランダムドットガラス
50×50×2.3 mm
使う数：1
単体3Dモデルで部品を照合し、以降の工程で取り付け位置を確認する。
Notes: 検出・制御・ガラス
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 13
購入部品の照合
電源を受ける部品
最終更新日：2026年9月15日
13
パネル用XT60メス
LINSYRC XT60E-F
使う数：1
XT60–バナナ電源ケーブル
Yiqigou B07RBKSFX4
使う数：1本使用（2本組）
主電源ロッカースイッチ
エーモン3214
使う数：1
単体3Dモデルで部品を照合し、以降の工程で取り付け位置を確認する。
Notes: 電源を受ける部品
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 14
購入部品の照合
ヒューズと電線の中継
最終更新日：2026年9月15日
14
パネル用ヒューズホルダー
OHM KIT-NR312
使う数：1
ガラス管ヒューズ 2 A
エーモン3665内の2 A
使う数：1
レバー式中継コネクタ
WAGO 221-412 / WFR-2BP
使う数：2
単体3Dモデルで部品を照合し、以降の工程で取り付け位置を確認する。
Notes: ヒューズと電線の中継
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 15
購入部品の照合
端末を作る部品
最終更新日：2026年9月15日
15
250型メス端子＋スリーブ
エーモン3311
使う数：各2
熱収縮チューブ
エーモン1196
使う数：必要長に切断
赤黒ダブルコード 0.50 sq
エーモン4942
使う数：必要長に切断
単体3Dモデルで部品を照合し、以降の工程で取り付け位置を確認する。
Notes: 端末を作る部品
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 16
購入部品の照合
USB・ナット・インサート
最終更新日：2026年9月15日
16
USB-A–Micro-Bケーブル
ELECOM U2C-AMB10BK
使う数：1
六角ナット M2
NATTO-2-4-1.6
使う数：13
熱圧入インサート M3
M3・外径4.6×長さ5.7 mm
使う数：26
単体3Dモデルで部品を照合し、以降の工程で取り付け位置を確認する。
Notes: USB・ナット・インサート
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 17
ねじの準備
ねじは「首下の長さ」で選ぶ
最終更新日：2026年9月15日
17
六角穴付きねじセット B0GVD68M67
01
M2・M3・M4は、ねじ部の太さ。袋を分けて並べる。
02
×12などの長さは、頭を含めず首下から先端まで測る。
03
座金や長いねじを勝手に足さず、次の表の組合せを使う。
確認：頭の形・六角レンチのサイズも現物と合わせる。
Notes: ねじは「首下の長さ」で選ぶ
六角穴付きねじセット B0GVD68M67
M2・M3・M4は、ねじ部の太さ。袋を分けて並べる。
×12などの長さは、頭を含めず首下から先端まで測る。
座金や長いねじを勝手に足さず、次の表の組合せを使う。
頭の形・六角レンチのサイズも現物と合わせる。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 18
ねじの準備
機構に使うねじ・ナット
最終更新日：2026年9月15日
18
固定する場所 | ねじ | ナット
モーターと駆動フレーム | M3×8：4本 | 不要
レールと駆動フレーム | M2×12：4本 | M2：4個
MTSFR8と黄銅ナット取付板 | M4×14：4本 | M4：4個
軸受押さえとフレーム | M2×12：3本 | M2：3個
ブロックとレールブロック取付板 | M2×6：4本 | 不要
上下リミットとフレーム | M2×16：4本 | M2：4個
レール付属M2×6はフレーム固定に使わない。精密シムを普通の座金へ置き換えない。
Notes: 機構に使うねじ・ナット
レール付属M2×6はフレーム固定に使わない。精密シムを普通の座金へ置き換えない。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 19
ねじの準備
キャリア3部品をつなぐねじ
最終更新日：2026年9月15日
19
接続する部品 | ねじ | 受ける側
黄銅ナット取付板とレール取付板 | M3×12：2本 | レール取付板の上面インサート
接続腕と黄銅ナット取付板 | M3×12：2本 | 黄銅ナット取付板の側面インサート
接続腕とガラスホルダー | M3×12：2本 | ホルダーの側面インサート
取付板とSSEB8ブロック | M2×6：4本 | ブロックのM2ねじ穴
黄銅ナット取付板 → レール取付板 → ブロック、接続腕 → 黄銅ナット取付板を図で確認する。
Notes: キャリア3部品をつなぐねじ
黄銅ナット取付板 → レール取付板 → ブロック、接続腕 → 黄銅ナット取付板を図で確認する。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 20
ねじの準備
ガラス保持・基板・ベースのねじ
最終更新日：2026年9月15日
20
固定する場所 | ねじ | 相手
前枠 → ホルダー本体 | M3×8：4本 | M3ナット：4個
支持ねじ USLL6：3本 | 付属M3ねじ部 | M3ナット：3個
駆動フレーム → ベース | M3×12：2本 | フレームのインサート
電子箱 → ベース | M3×12：2本 | ヒューズ側板のインサート
Tic → 底板 | M2×6：2本 | φ1.6の樹脂下穴
XT60 → 電源側板 | M2×8：2本 | M2ナット：2個
USLL6の支持ねじ3本は購入部品。M3の六角ナットで固定する。
Notes: ガラス保持・基板・ベースのねじ
USLL6の支持ねじ3本は購入部品。M3の六角ナットで固定する。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 21
ねじの準備
電子箱を組むねじは16本
最終更新日：2026年9月15日
21
取り付ける板 | ねじ | ねじを受ける側
底板 | M3×8：4本 | USB側板2本＋駆動側板2本
天板 | M3×8：4本 | USB側板2本＋駆動側板2本
ヒューズ側板 | M3×8：4本 | USB側板2本＋駆動側板2本
電源側板（I/Oパネル） | M3×8：4本 | USB側板2本＋駆動側板2本
装置全体の合計 | 固定ねじ57本 | 六角ナット24個・インサート26個
固定ねじの合計にUSLL6の一体ねじは含めない。普通の座金は使わない。
Notes: 電子箱を組むねじは16本
固定ねじの合計にUSLL6の一体ねじは含めない。普通の座金は使わない。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 22
インサートの取り付け
機構のインサート：4部品へ8個
最終更新日：2026年9月15日
22
入れる部品 | 穴の場所 | 個数
駆動フレーム | ベースと接する下端側面の2穴 | 2
ガラスホルダー本体 | 高い柱の側面に縦に並ぶ2穴 | 2
レールブロック取付板 | 黄銅ナット取付板を留める上面の2穴 | 2
黄銅ナット取付板 | 接続腕を留める側面の2穴 | 2
機構の小計 | 4部品 | 8
すべてM3、外径4.6 × 長さ5.7 mm。採用した下穴はφ4.2 mm。
Notes: 機構のインサート：4部品へ8個
すべてM3、外径4.6 × 長さ5.7 mm。採用した下穴はφ4.2 mm。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 23
インサートの取り付け
電子箱のインサート：3部品へ18個
最終更新日：2026年9月15日
23
入れる部品 | 穴の場所 | 個数
USB側板 | 左右側面4穴、上端2穴、下端2穴 | 8
駆動側板 | 左右側面4穴、上端2穴、下端2穴 | 8
ヒューズ側板 | 外側からベースのねじを受ける2穴 | 2
電子箱の小計 | 3部品 | 18
装置全体 | 機構8個 ＋ 電子箱18個 | 26
底板・天板・電源側板・ベースには入れない。電子箱の下穴は深さ7.3 mm。
Notes: 電子箱のインサート：3部品へ18個
底板・天板・電源側板・ベースには入れない。電子箱の下穴は深さ7.3 mm。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 24
インサートの取り付け
駆動フレーム下端に2個
最終更新日：2026年9月15日
24
駆動フレーム ／ M3インサート ×2
01
ベースと接する、下端の側面にある2穴を探す。
02
2穴とも同じ側から圧入し、入口を面とそろえる。
03
この面をベースの取付壁へ合わせ、外側からM3×12で固定する。
確認：電子箱の固定ねじも、ベースの同じ側から入る。
Notes: 駆動フレーム下端に2個
駆動フレーム ／ M3インサート ×2
ベースと接する、下端の側面にある2穴を探す。
2穴とも同じ側から圧入し、入口を面とそろえる。
この面をベースの取付壁へ合わせ、外側からM3×12で固定する。
電子箱の固定ねじも、ベースの同じ側から入る。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 25
インサートの取り付け
キャリアの取付板へ2個ずつ
最終更新日：2026年9月15日
25
レールブロック取付板：上から2個
黄銅ナット取付板：側面から2個
追加するインサートは計4個。接続腕には入れない。
Notes: キャリアの取付板へ2個ずつ
追加するインサートは計4個。接続腕には入れない。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 26
インサートの取り付け
USB側板へ8個：向きを変えて確認
最終更新日：2026年9月15日
26
上端2個＋片側の側面2個
下端2個＋反対側の側面2個
オレンジの丸が圧入位置。上端・下端は板の端面から、側面は横から入れる。
Notes: USB側板へ8個：向きを変えて確認
オレンジの丸が圧入位置。上端・下端は板の端面から、側面は横から入れる。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 27
インサートの取り付け
駆動側板へ8個：USB側板と同じ配置
最終更新日：2026年9月15日
27
上端2個＋片側の側面2個
下端2個＋反対側の側面2個
中央の大きな配線口でUSB側板と区別する。穴の入口と樹脂面をそろえて圧入する。
Notes: 駆動側板へ8個：USB側板と同じ配置
中央の大きな配線口でUSB側板と区別する。穴の入口と樹脂面をそろえて圧入する。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 28
インサートの取り付け
ヒューズ側板へベース固定用の2個
最終更新日：2026年9月15日
28
M3インサート ×2
01
ヒューズの大きな丸穴の下にある、横並びの2穴を探す。
02
平らな外側の面から、内側の厚い受けへ向けて圧入する。
03
四隅のM3通し穴は側板固定用。インサートを入れない。
確認：ベースから入るM3×12を受ける。インサートの入口を外面とそろえる。
Notes: ヒューズ側板へベース固定用の2個
M3インサート ×2
ヒューズの大きな丸穴の下にある、横並びの2穴を探す。
平らな外側の面から、内側の厚い受けへ向けて圧入する。
四隅のM3通し穴は側板固定用。インサートを入れない。
ベースから入るM3×12を受ける。インサートの入口を外面とそろえる。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 29
インサートの取り付け
ホルダー本体の側面へ2個
最終更新日：2026年9月15日
29
ガラスホルダー本体 ／ M3インサート ×2
01
高い柱の側面にある、縦に並ぶ2穴を探す。
02
この側面から圧入し、入口を樹脂面とそろえる。
03
この面へ接続腕を重ね、反対側からM3×12を2本入れる。
確認：前枠を留める4か所の六角穴にはM3ナットを入れる。
Notes: ホルダー本体の側面へ2個
ガラスホルダー本体 ／ M3インサート ×2
高い柱の側面にある、縦に並ぶ2穴を探す。
この側面から圧入し、入口を樹脂面とそろえる。
この面へ接続腕を重ね、反対側からM3×12を2本入れる。
前枠を留める4か所の六角穴にはM3ナットを入れる。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 30
インサートの取り付け
インサートの圧入と確認
最終更新日：2026年9月15日
30
M3インサート：合計26個（外径4.6、長さ5.7 mm）
01
採用したφ4.2 mmの試験片と同じ材料と加熱条件を使う。
02
穴の軸に沿ってまっすぐ圧入し、入口を樹脂面とそろえる。
03
室温まで冷ましてからM3ねじを入れ、空回りや傾きがないかを確認する。
確認：位置図と照合し、機構4部品へ8個、箱3部品へ18個。合計26個。
Notes: インサートの圧入と確認
M3インサート：合計26個（外径4.6、長さ5.7 mm）
採用したφ4.2 mmの試験片と同じ材料と加熱条件を使う。
穴の軸に沿ってまっすぐ圧入し、入口を樹脂面とそろえる。
室温まで冷ましてからM3ねじを入れ、空回りや傾きがないかを確認する。
位置図と照合し、機構4部品へ8個、箱3部品へ18個。合計26個。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 31
モーター・軸受・送りねじ
カップリングをモーターへ仮止め
最終更新日：2026年9月15日
31
C-42STM01 ／ CPL16-5-6
01
カップリングのφ5穴を下、φ6穴を上へ向ける。
02
φ5側をモーター軸へ入れる。下面は取付面から公称11 mm上。
03
止めねじを軽く締め、モーターと一緒に持てる状態にする。
確認：送りねじを入れて芯と軸端の隙間を確認してから本締めする。
Notes: カップリングをモーターへ仮止め
C-42STM01 ／ CPL16-5-6
カップリングのφ5穴を下、φ6穴を上へ向ける。
φ5側をモーター軸へ入れる。下面は取付面から公称11 mm上。
止めねじを軽く締め、モーターと一緒に持てる状態にする。
送りねじを入れて芯と軸端の隙間を確認してから本締めする。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 32
モーター・軸受・送りねじ
モーターとカップリングを一緒に挿入
最終更新日：2026年9月15日
32
U字開口を手前へ向ける
取付面を合わせて奥まで差し込む
配線を背面へ出す。モーターのφ22の出っ張りを、U字開口から通す。
Notes: モーターとカップリングを一緒に挿入
配線を背面へ出す。モーターのφ22の出っ張りを、U字開口から通す。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 33
モーター・軸受・送りねじ
モーターをM3×8で固定
最終更新日：2026年9月15日
33
軸受座を省略した拡大・ねじを離して表示
M3×8 ×4 ／ 2.5 mm L形六角レンチ
01
モーター座と軸受座の間の開口から、M3×8を4本入れる。
02
ねじ先を座の上へ持ち上げ、穴の上で下ろしてモーターへ掛ける。
03
短辺20 mm以下のL形六角レンチを入れ、対角に締める。
確認：奥の2本には縦溝を使う。ねじ込みは公称4 mm。
Notes: モーターをM3×8で固定
M3×8 ×4 ／ 2.5 mm L形六角レンチ
モーター座と軸受座の間の開口から、M3×8を4本入れる。
ねじ先を座の上へ持ち上げ、穴の上で下ろしてモーターへ掛ける。
短辺20 mm以下のL形六角レンチを入れ、対角に締める。
奥の2本には縦溝を使う。ねじ込みは公称4 mm。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 34
モーター・軸受・送りねじ
軸まわりの順番を先に確認
最終更新日：2026年9月15日
34
送りねじの上部を省略した分解図
上
送りねじ MTSRA8の段の肩
1
精密シム CIMR6-12-0.5
2
軸受 696ZZ
3
精密シム CIMR6-12-0.5
4
セットカラー PSCCJ6-5
5
カップリング CPL16-5-6
下
モーターのφ5軸
φ6の細い軸端を下へ。シム2枚はベアリングの上下に1枚ずつ。
Notes: 軸まわりの順番を先に確認
φ6の細い軸端を下へ。シム2枚はベアリングの上下に1枚ずつ。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 35
モーター・軸受・送りねじ
カラーと下シムを上から入れる
最終更新日：2026年9月15日
35
PSCCJ6-5 ×1 ／ CIMR6-12-0.5 ×1
01
蓋を外した軸受座から、セットカラーを上から通す。
02
カラーをカップリングの上に仮置きし、中央をそろえる。
03
カラーの上に厚さ0.5 mmの下シムを置く。
確認：カラーは軸受座の下のφ12.4 mm部分へ収める。
Notes: カラーと下シムを上から入れる
PSCCJ6-5 ×1 ／ CIMR6-12-0.5 ×1
蓋を外した軸受座から、セットカラーを上から通す。
カラーをカップリングの上に仮置きし、中央をそろえる。
カラーの上に厚さ0.5 mmの下シムを置く。
カラーは軸受座の下のφ12.4 mm部分へ収める。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 36
モーター・軸受・送りねじ
696ZZを座へ入れる
最終更新日：2026年9月15日
36
696ZZ ×1
01
軸受座に残った糸引きやサポートを除く。
02
軸受を水平に持ち、外輪の周囲を押して上から入れる。
03
軸受が傾かず、内輪が軽く回ることを確かめる。
確認：軸受座は採用済みφ15.5 mm。強く押して割らない。
Notes: 696ZZを座へ入れる
696ZZ ×1
軸受座に残った糸引きやサポートを除く。
軸受を水平に持ち、外輪の周囲を押して上から入れる。
軸受が傾かず、内輪が軽く回ることを確かめる。
軸受座は採用済みφ15.5 mm。強く押して割らない。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 37
モーター・軸受・送りねじ
上シムと蓋を凹みに収める
最終更新日：2026年9月15日
37
上シム ×1 ／ 軸受押さえ ／ M2×12・M2ナット 各3
01
軸受の上に、もう1枚の0.5 mmシムを置く。
02
既存の蓋を26.4×26.4 mmの凹みへ入れる。
03
座の下面でM2ナットを保持し、上からM2×12を3本締める。
確認：深さ3.2 mmの凹み。蓋の上面は周囲の縁より1 mm低い。
Notes: 上シムと蓋を凹みに収める
上シム ×1 ／ 軸受押さえ ／ M2×12・M2ナット 各3
軸受の上に、もう1枚の0.5 mmシムを置く。
既存の蓋を26.4×26.4 mmの凹みへ入れる。
座の下面でM2ナットを保持し、上からM2×12を3本締める。
深さ3.2 mmの凹み。蓋の上面は周囲の縁より1 mm低い。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 38
モーター・軸受・送りねじ
蓋が収まる深さを確認
最終更新日：2026年9月15日
38
凹みへ上から入れる
蓋の上面は周囲より1 mm低い
凹み26.4×26.4 mm・深さ3.2 mm。既存の26×26×厚さ2.2 mmの蓋を使う。
Notes: 蓋が収まる深さを確認
凹み26.4×26.4 mm・深さ3.2 mm。既存の26×26×厚さ2.2 mmの蓋を使う。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 39
モーター・軸受・送りねじ
送りねじを上から通して固定
最終更新日：2026年9月15日
39
MTSRA8-120-S20-Q6 ／ カップリング・カラーの付属止めねじ
01
細いφ6の端を下へ向け、蓋・シム・軸受・カラーへ通す。
02
φ6端をカップリング上側へ入れ、軸端間に公称1 mmの隙間を保つ。
03
肩・シム・軸受・カラーをそろえ、軽く回る状態で止めねじを締める。
確認：キャリアを組む前に行う。軸を強く押し付けて締めない。
Notes: 送りねじを上から通して固定
MTSRA8-120-S20-Q6 ／ カップリング・カラーの付属止めねじ
細いφ6の端を下へ向け、蓋・シム・軸受・カラーへ通す。
φ6端をカップリング上側へ入れ、軸端間に公称1 mmの隙間を保つ。
肩・シム・軸受・カラーをそろえ、軽く回る状態で止めねじを締める。
キャリアを組む前に行う。軸を強く押し付けて締めない。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 40
レールの取り付け
レールをまっすぐ固定する
最終更新日：2026年9月15日
40
SSEB8-100 ×1組 ／ M2×12・M2ナット 各4
01
背面の4つの六角座へM2ナットを入れる。
02
レールの7穴のうち、端から1・3・5・7番を使う。
03
ブロックを動かし、レール側からM2×12を4本締める。
確認：ブロックをレールから抜かない。全域を滑らかに動くこと。
Notes: レールをまっすぐ固定する
SSEB8-100 ×1組 ／ M2×12・M2ナット 各4
背面の4つの六角座へM2ナットを入れる。
レールの7穴のうち、端から1・3・5・7番を使う。
ブロックを動かし、レール側からM2×12を4本締める。
ブロックをレールから抜かない。全域を滑らかに動くこと。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 41
分割キャリアの組立
レールブロック取付板を固定
最終更新日：2026年9月15日
41
レールブロック取付板 ／ M2×6 ×4
01
M3インサートが上を向くよう、取付板をブロックへ合わせる。
02
段のある大きい穴の奥から、M2×6を4本入れる。
03
4本を対角に締め、ブロックが滑らかに動くことを確認する。
確認：M2ナットは使わない。ブロックのねじ深さは2.5 mm。
Notes: レールブロック取付板を固定
レールブロック取付板 ／ M2×6 ×4
M3インサートが上を向くよう、取付板をブロックへ合わせる。
段のある大きい穴の奥から、M2×6を4本入れる。
4本を対角に締め、ブロックが滑らかに動くことを確認する。
M2ナットは使わない。ブロックのねじ深さは2.5 mm。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 42
分割キャリアの組立
MTSFR8を取付板へ固定
最終更新日：2026年9月15日
42
黄銅ナット取付板 ／ MTSFR8 ／ M4×14・M4ナット 各4
01
大きいフランジを上、細い胴を下へ向ける。
02
フランジ上面を取付板の下面へ当て、4穴を斜め45度にそろえる。
03
板の上からM4×14、フランジの下からM4ナットで留める。
確認：M4ナットの平らな面を黄銅の胴へ向ける。座金は入れない。
Notes: MTSFR8を取付板へ固定
黄銅ナット取付板 ／ MTSFR8 ／ M4×14・M4ナット 各4
大きいフランジを上、細い胴を下へ向ける。
フランジ上面を取付板の下面へ当て、4穴を斜め45度にそろえる。
板の上からM4×14、フランジの下からM4ナットで留める。
M4ナットの平らな面を黄銅の胴へ向ける。座金は入れない。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 43
分割キャリアの組立
黄銅ナット取付板をレール側へ接続
最終更新日：2026年9月15日
43
黄銅ナット取付板 ／ M3×12 ×2
01
取付板を持ち、MTSFR8へ送りねじ上端を軽く掛ける。
02
送りねじを手で回し、板をレールブロック取付板の上面まで下げる。
03
上からM3×12を2本入れ、レール側のインサートへ固定する。
確認：ねじ山を斜めに掛けない。手回し68 mm全域で引っ掛からないこと。
Notes: 黄銅ナット取付板をレール側へ接続
黄銅ナット取付板 ／ M3×12 ×2
取付板を持ち、MTSFR8へ送りねじ上端を軽く掛ける。
送りねじを手で回し、板をレールブロック取付板の上面まで下げる。
上からM3×12を2本入れ、レール側のインサートへ固定する。
ねじ山を斜めに掛けない。手回し68 mm全域で引っ掛からないこと。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 44
分割キャリアの組立
接続腕を黄銅ナット取付板へ固定
最終更新日：2026年9月15日
44
ガラスホルダー接続腕 ／ M3×12 ×2
01
接続腕の横に並ぶ2穴を、取付板の側面へ合わせる。
02
腕の外側からM3×12を2本入れ、取付板のインサートへ掛ける。
03
合わせ面を密着させて締め、下の縦2穴をホルダー用に残す。
確認：横2穴は取付板、縦2穴はガラスホルダーとの接続。
Notes: 接続腕を黄銅ナット取付板へ固定
ガラスホルダー接続腕 ／ M3×12 ×2
接続腕の横に並ぶ2穴を、取付板の側面へ合わせる。
腕の外側からM3×12を2本入れ、取付板のインサートへ掛ける。
合わせ面を密着させて締め、下の縦2穴をホルダー用に残す。
横2穴は取付板、縦2穴はガラスホルダーとの接続。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 45
分割キャリアの組立
3部品を組み合わせたキャリア
最終更新日：2026年9月15日
45
分解図：ねじと合わせ面を確認
組付け後：すべての面を密着
小さい取付板をレールへ、広い取付板をMTSFR8へ、縦の腕をホルダーへつなぐ。
Notes: 3部品を組み合わせたキャリア
小さい取付板をレールへ、広い取付板をMTSFR8へ、縦の腕をホルダーへつなぐ。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 46
検出部を組む
上下リミットの取り付け位置
最終更新日：2026年9月15日
46
OMRON SS-01GL13-E ×2（周辺を一部省略）
01
2個のSS-01GL13-Eを、フレーム上下の長穴へ取り付ける。
02
下側はレバーが上、上側はレバーが下を向くようにする。
03
黄銅ナット取付板の下面・上面が、それぞれレバー先端へ当たる。
確認：スイッチ本体と配線は固定側。独立した爪は取り付けない。
Notes: 上下リミットの取り付け位置
OMRON SS-01GL13-E ×2（周辺を一部省略）
2個のSS-01GL13-Eを、フレーム上下の長穴へ取り付ける。
下側はレバーが上、上側はレバーが下を向くようにする。
黄銅ナット取付板の下面・上面が、それぞれレバー先端へ当たる。
スイッチ本体と配線は固定側。独立した爪は取り付けない。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 47
検出部を組む
リミットスイッチを長穴に固定
最終更新日：2026年9月15日
47
SS-01GL13-E ×2 ／ M2×16・M2ナット 各4
01
9.5 mm間隔の2つの長穴へ、スイッチの穴を合わせる。
02
スイッチ側からM2×16を入れ、背面へM2ナットを掛ける。
03
上下へ調整できる強さで仮止めし、復帰高さを合わせて本締めする。
確認：裏ナットは背面の外側。M2×16を各2本、既存部材で固定する。
Notes: リミットスイッチを長穴に固定
SS-01GL13-E ×2 ／ M2×16・M2ナット 各4
9.5 mm間隔の2つの長穴へ、スイッチの穴を合わせる。
スイッチ側からM2×16を入れ、背面へM2ナットを掛ける。
上下へ調整できる強さで仮止めし、復帰高さを合わせて本締めする。
裏ナットは背面の外側。M2×16を各2本、既存部材で固定する。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 48
検出部を組む
下側：レバーを上へ向ける
最終更新日：2026年9月15日
48
下端リミット SS-01GL13-E
オレンジ：黄銅ナット取付板の一部
01
金属レバーは本体の上、3つの端子は下へ向ける。
02
曲がった先端を、黄銅ナット取付板の下面の下へ置く。
03
キャリアが下がると、板の下面がレバーを下へ押す。
確認：板は曲がった金属レバーへ当てる。黒い本体や端子に当てない。
Notes: 下側：レバーを上へ向ける
下端リミット SS-01GL13-E
オレンジ：黄銅ナット取付板の一部
金属レバーは本体の上、3つの端子は下へ向ける。
曲がった先端を、黄銅ナット取付板の下面の下へ置く。
キャリアが下がると、板の下面がレバーを下へ押す。
板は曲がった金属レバーへ当てる。黒い本体や端子に当てない。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 49
検出部を組む
上側：レバーを下へ向ける
最終更新日：2026年9月15日
49
上端リミット SS-01GL13-E
オレンジ：黄銅ナット取付板の一部
01
下側のスイッチを上下反転した向き。端子は上、レバーは下。
02
曲がった先端を、黄銅ナット取付板の上面の上へ置く。
03
キャリアが上がると、板の上面がレバーを上へ押す。
確認：板は曲がった金属レバーへ当てる。黒い本体や端子に当てない。
Notes: 上側：レバーを下へ向ける
上端リミット SS-01GL13-E
オレンジ：黄銅ナット取付板の一部
下側のスイッチを上下反転した向き。端子は上、レバーは下。
曲がった先端を、黄銅ナット取付板の上面の上へ置く。
キャリアが上がると、板の上面がレバーを上へ押す。
板は曲がった金属レバーへ当てる。黒い本体や端子に当てない。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 50
ガラスホルダーを組む
支持ねじをホルダーへ入れる
最終更新日：2026年9月15日
50
USLL6 ×3 ／ M3ナット ×3（穴から離した分解図）
01
下側2本は枠の内側から差し、柔らかい先端を上へ向ける。
02
側面1本は内側から外へ差し、柔らかい先端をガラス側へ向ける。
03
ねじ先にM3ナットを掛け、外側の六角座へ収める。
確認：シリコンねじと呼んでいた部品は、ウレタン先端のUSLL6。
Notes: 支持ねじをホルダーへ入れる
USLL6 ×3 ／ M3ナット ×3（穴から離した分解図）
下側2本は枠の内側から差し、柔らかい先端を上へ向ける。
側面1本は内側から外へ差し、柔らかい先端をガラス側へ向ける。
ねじ先にM3ナットを掛け、外側の六角座へ収める。
シリコンねじと呼んでいた部品は、ウレタン先端のUSLL6。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 51
ガラスホルダーを組む
前枠を合わせて深い溝を作る
最終更新日：2026年9月15日
51
ホルダー本体＋前枠 ／ M3×8・M3ナット 各4
01
本体の背面4か所へM3ナットを入れる。支持ねじ用とは別。
02
前枠を重ね、前側からM3×8を4本入れる。
03
合わせ面が密着するまで、対角に少しずつ締める。
確認：採用溝幅2.9 mm、ガラス端への掛かり5 mm。締めて溝を潰さない。
Notes: 前枠を合わせて深い溝を作る
ホルダー本体＋前枠 ／ M3×8・M3ナット 各4
本体の背面4か所へM3ナットを入れる。支持ねじ用とは別。
前枠を重ね、前側からM3×8を4本入れる。
合わせ面が密着するまで、対角に少しずつ締める。
採用溝幅2.9 mm、ガラス端への掛かり5 mm。締めて溝を潰さない。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 52
ホルダーとキャリアの接続
ホルダーとキャリアの合わせ面
最終更新日：2026年9月15日
52
ホルダー側：縦2穴のインサート
接続腕側：厚さ6 mmの縦2穴
オレンジ色の合わせ面を重ねる。横に並ぶ2穴は黄銅ナット取付板との接続用。
Notes: ホルダーとキャリアの合わせ面
オレンジ色の合わせ面を重ねる。横に並ぶ2穴は黄銅ナット取付板との接続用。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 53
ホルダーとキャリアの接続
M3×12でつなぐ順番
最終更新日：2026年9月15日
53
接続腕・ガラスホルダー ／ M3×12 ×2
01
接続腕の縦2穴と、ホルダーのインサート2穴を合わせる。
02
腕側からM3×12を2本通し、ホルダー内のインサートへ掛ける。
03
2本とも軽くねじ込んでから、合わせ面を密着させて締める。
確認：接続腕にはインサートを入れない。頭は腕側、ねじ先はホルダー側。
Notes: M3×12でつなぐ順番
接続腕・ガラスホルダー ／ M3×12 ×2
接続腕の縦2穴と、ホルダーのインサート2穴を合わせる。
腕側からM3×12を2本通し、ホルダー内のインサートへ掛ける。
2本とも軽くねじ込んでから、合わせ面を密着させて締める。
接続腕にはインサートを入れない。頭は腕側、ねじ先はホルダー側。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 54
ホルダーとキャリアの接続
接続後の外観とねじの断面
最終更新日：2026年9月15日
54
組付け後：腕側にM3ねじ頭2個
断面：頭・6 mmの腕・インサートの順
断面図は周囲を省略した表示。相手側のインサートを普通のナットへ置き換えない。
Notes: 接続後の外観とねじの断面
断面図は周囲を省略した表示。相手側のインサートを普通のナットへ置き換えない。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 55
土台を組む
機構をベースへ固定する
最終更新日：2026年9月15日
55
ベース・駆動フレーム下端（拡大） ／ M3×12 ×2
01
駆動フレーム下端の2穴を、ベースの取付壁の2穴へ合わせる。
02
電子箱と同じ側からM3×12を2本通し、フレームのインサートへ留める。
03
ベースを平らな台へ置き、傾きや浮きがないように締める。
確認：底面が浮かず、ガラスと駆動フレームの位置が完成図と一致する。
Notes: 機構をベースへ固定する
ベース・駆動フレーム下端（拡大） ／ M3×12 ×2
駆動フレーム下端の2穴を、ベースの取付壁の2穴へ合わせる。
電子箱と同じ側からM3×12を2本通し、フレームのインサートへ留める。
ベースを平らな台へ置き、傾きや浮きがないように締める。
底面が浮かず、ガラスと駆動フレームの位置が完成図と一致する。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 56
電子箱を組み立てる
電子箱はベースの外で組み始める
最終更新日：2026年9月15日
56
底板・天板・USB側板・駆動側板・ヒューズ側板・電源側板
01
6枚の板を穴の形で区別する。インサートは先に入れておく。
02
まず底板とUSB側板・駆動側板をつなぐ。底のねじは下から締める。
03
左右の側板を開けて配線し、最後に天板を付けてベースへ載せる。
確認：この図は6枚を離した分解図。組立後の外形は68×63×83 mm。
Notes: 電子箱はベースの外で組み始める
底板・天板・USB側板・駆動側板・ヒューズ側板・電源側板
6枚の板を穴の形で区別する。インサートは先に入れておく。
まず底板とUSB側板・駆動側板をつなぐ。底のねじは下から締める。
左右の側板を開けて配線し、最後に天板を付けてベースへ載せる。
この図は6枚を離した分解図。組立後の外形は68×63×83 mm。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 57
電子箱を組み立てる
ガラスと電子箱の配置を確認
最終更新日：2026年9月15日
57
ガラス正面：フレームが面を遮らない
上から：電子箱はベース端へ収まる
ベースの短手は74 mm。USB側が外端、配線口が駆動フレーム側。フレームとの隙間は9 mm。
Notes: ガラスと電子箱の配置を確認
ベースの短手は74 mm。USB側が外端、配線口が駆動フレーム側。フレームとの隙間は9 mm。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 58
電子箱を組み立てる
Tic基板を2つの受けへ載せる
最終更新日：2026年9月15日
58
Pololu 3130 Tic T825 ／ M2×6 ×2
01
底板だけを置き、Micro-B端子をUSB側板の開口へ向ける。
02
2つの基板穴を樹脂受けに合わせ、M2×6を入れる。
03
φ1.6の樹脂下穴へゆっくりねじを立て、基板が動かない程度に締める。
確認：基板を反らせない。部品面やはんだへ金属工具を落とさない。
Notes: Tic基板を2つの受けへ載せる
Pololu 3130 Tic T825 ／ M2×6 ×2
底板だけを置き、Micro-B端子をUSB側板の開口へ向ける。
2つの基板穴を樹脂受けに合わせ、M2×6を入れる。
φ1.6の樹脂下穴へゆっくりねじを立て、基板が動かない程度に締める。
基板を反らせない。部品面やはんだへ金属工具を落とさない。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 59
電子箱を組み立てる
底板にUSB側板と駆動側板を留める
最終更新日：2026年9月15日
59
M3×8 ×4（底板の裏側から）
01
USBの小さな開口側にUSB側板、反対側に駆動側板を置く。
02
底板の裏から4本を通し、両側板の下端インサートへ軽く締める。
03
板の外縁をそろえて本締めする。ねじ頭は底板の凹みに収める。
確認：底板の裏が平らになること。Ticや配線を下敷きにして裏返さない。
Notes: 底板にUSB側板と駆動側板を留める
M3×8 ×4（底板の裏側から）
USBの小さな開口側にUSB側板、反対側に駆動側板を置く。
底板の裏から4本を通し、両側板の下端インサートへ軽く締める。
板の外縁をそろえて本締めする。ねじ頭は底板の凹みに収める。
底板の裏が平らになること。Ticや配線を下敷きにして裏返さない。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 60
電子箱を組み立てる
USBプラグを挿して空間を確認
最終更新日：2026年9月15日
60
ELECOM U2C-AMB10BK（USB-A–Micro-B）
01
Micro-Bを背面開口から差し、基板の端子へまっすぐ接続する。
02
プラグ樹脂部12×7.5 mmが開口の縁へ押されないことを確認。
03
基板端から約70 mmは急に曲げず、ケーブルを外へ逃がす。
確認：USBは通信。モーター用DC電源は別に接続する（24 V以下、21.2 Vでも可）。
Notes: USBプラグを挿して空間を確認
ELECOM U2C-AMB10BK（USB-A–Micro-B）
Micro-Bを背面開口から差し、基板の端子へまっすぐ接続する。
プラグ樹脂部12×7.5 mmが開口の縁へ押されないことを確認。
基板端から約70 mmは急に曲げず、ケーブルを外へ逃がす。
USBは通信。モーター用DC電源は別に接続する（24 V以下、21.2 Vでも可）。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 61
電子箱を組み立てる
XT60電源口をパネル下側へ
最終更新日：2026年9月15日
61
LINSYRC XT60E-F ／ M2×8・M2ナット 各2
01
既設の赤黒線を先に通し、フランジをパネル外側へ当てる。
02
外側からM2×8を2本入れ、箱側のM2ナットで固定する。
03
20.2×12.2 mmの開口に胴が収まり、フランジが板に当たるか確認。
確認：穴ピッチ25 mm。M3ナットは胴に干渉するため使わない。
Notes: XT60電源口をパネル下側へ
LINSYRC XT60E-F ／ M2×8・M2ナット 各2
既設の赤黒線を先に通し、フランジをパネル外側へ当てる。
外側からM2×8を2本入れ、箱側のM2ナットで固定する。
20.2×12.2 mmの開口に胴が収まり、フランジが板に当たるか確認。
穴ピッチ25 mm。M3ナットは胴に干渉するため使わない。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 62
電子箱を組み立てる
主電源スイッチを上側へ
最終更新日：2026年9月15日
62
エーモン3214 ／ 付属取付ナット
01
付属ナットを外し、スイッチをパネル外側からφ12.4穴へ入れる。
02
ON/OFF表示を読みやすい向きへそろえる。
03
箱の内側から付属ナットを戻し、パネルを挟んで固定する。
確認：固定するのは付属ナット。M3ナットや接着剤は使わない。
Notes: 主電源スイッチを上側へ
エーモン3214 ／ 付属取付ナット
付属ナットを外し、スイッチをパネル外側からφ12.4穴へ入れる。
ON/OFF表示を読みやすい向きへそろえる。
箱の内側から付属ナットを戻し、パネルを挟んで固定する。
固定するのは付属ナット。M3ナットや接着剤は使わない。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 63
電子箱を組み立てる
ヒューズホルダーを箱の側面へ
最終更新日：2026年9月15日
63
OHM KIT-NR312 ／ 付属取付ナット
01
側板を外した状態で、キャップ側を外へ向けてφ13.0穴へ入れる。
02
箱の内側からナットを回し、厚さ3 mmの壁を挟む。
03
キャップを外せる空間と、内側のはんだ端子の空間を確保する。
確認：取付ナットと、ヒューズ交換用キャップを取り違えない。
Notes: ヒューズホルダーを箱の側面へ
OHM KIT-NR312 ／ 付属取付ナット
側板を外した状態で、キャップ側を外へ向けてφ13.0穴へ入れる。
箱の内側からナットを回し、厚さ3 mmの壁を挟む。
キャップを外せる空間と、内側のはんだ端子の空間を確保する。
取付ナットと、ヒューズ交換用キャップを取り違えない。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 64
電子箱を組み立てる
2 Aのガラス管ヒューズを入れる
最終更新日：2026年9月15日
64
エーモン3665の2 A ／ 5.2×20 mm
01
DC電源とUSBを外し、ホルダー外側のキャップを開ける。
02
金属端の定格表示が2 Aのヒューズを選ぶ。
03
ホルダーの受けに入れ、キャップを元へ戻す。
確認：別定格を選ばない。初回配線チェックまでは抜いておいてよい。
Notes: 2 Aのガラス管ヒューズを入れる
エーモン3665の2 A ／ 5.2×20 mm
DC電源とUSBを外し、ホルダー外側のキャップを開ける。
金属端の定格表示が2 Aのヒューズを選ぶ。
ホルダーの受けに入れ、キャップを元へ戻す。
別定格を選ばない。初回配線チェックまでは抜いておいてよい。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 65
電子箱を組み立てる
WAGOは配線とともに保持
最終更新日：2026年9月15日
65
WAGO 221-412／WFR-2BP ×2
01
2個に正極用と0 V用のラベルを付け、それぞれの線を中継する。
02
専用の受け台はない。箱の空いた所へ、レバーを操作できる向きで収める。
03
出入りする線を配線束へ留め、コネクタが基板へ落ち込まないよう保持する。
確認：レバーを結束バンドで押さえない。ふたで押し込まない。
Notes: WAGOは配線とともに保持
WAGO 221-412／WFR-2BP ×2
2個に正極用と0 V用のラベルを付け、それぞれの線を中継する。
専用の受け台はない。箱の空いた所へ、レバーを操作できる向きで収める。
出入りする線を配線束へ留め、コネクタが基板へ落ち込まないよう保持する。
レバーを結束バンドで押さえない。ふたで押し込まない。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 66
配線を作る
WAGOへ電線を差し込む
最終更新日：2026年9月15日
66
WAGO 221-412／WFR-2BP ×2 ／ XT60既設線・4942
01
本体のストリップ長表示に合わせて被覆をむき、芯線を傷付けない。
02
レバーを起こし、1つの穴へ1本だけ、銅線の先が止まるまで差す。
03
レバーを閉じ、銅線のはみ出しを見てから1本ずつ軽く引く。
確認：赤同士で1個、黒同士で1個。2つの穴は内部で導通している。
Notes: WAGOへ電線を差し込む
WAGO 221-412／WFR-2BP ×2 ／ XT60既設線・4942
本体のストリップ長表示に合わせて被覆をむき、芯線を傷付けない。
レバーを起こし、1つの穴へ1本だけ、銅線の先が止まるまで差す。
レバーを閉じ、銅線のはみ出しを見てから1本ずつ軽く引く。
赤同士で1個、黒同士で1個。2つの穴は内部で導通している。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 67
配線を作る
250型メス端子を圧着する
最終更新日：2026年9月15日
67
エーモン3311：端子・スリーブ 各2 ／ 4942赤線
01
はじめに絶縁スリーブを電線へ通す。端子の指定に合わせて被覆をむく。
02
芯線の羽根と被覆の羽根を、対応する圧着工具でそれぞれ閉じる。
03
軽く引いて抜けないことを確認し、スリーブを端子へかぶせる。
確認：完成した2個をエーモン3214の2本の平端子へ奥まで差す。
Notes: 250型メス端子を圧着する
エーモン3311：端子・スリーブ 各2 ／ 4942赤線
はじめに絶縁スリーブを電線へ通す。端子の指定に合わせて被覆をむく。
芯線の羽根と被覆の羽根を、対応する圧着工具でそれぞれ閉じる。
軽く引いて抜けないことを確認し、スリーブを端子へかぶせる。
完成した2個をエーモン3214の2本の平端子へ奥まで差す。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 68
配線を作る
はんだ端子を1本ずつ絶縁する
最終更新日：2026年9月15日
68
エーモン1196 ／ KIT-NR312・SS-01GL13-E
01
接続する電線へ、熱収縮チューブを先に通す。
02
線を端子へはんだ付けし、隣の端子との橋絡がないか見る。
03
冷めてからチューブを移し、露出した金属を覆って収縮させる。
確認：SS-01GL13-Eは必要ならねじを外して配線し、元の向きへ戻す。
Notes: はんだ端子を1本ずつ絶縁する
エーモン1196 ／ KIT-NR312・SS-01GL13-E
接続する電線へ、熱収縮チューブを先に通す。
線を端子へはんだ付けし、隣の端子との橋絡がないか見る。
冷めてからチューブを移し、露出した金属を覆って収縮させる。
SS-01GL13-Eは必要ならねじを外して配線し、元の向きへ戻す。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 69
配線を作る
電線は仮配線してから切る
最終更新日：2026年9月15日
69
エーモン4942：0.50 sq赤黒ダブルコード
01
必要分を赤と黒へ裂き、行き先の名前を両端に付ける。
02
箱を開けたまま部品間へ沿わせ、端末処理分と取り外す余裕を残す。
03
ふたを仮に置いて挟まれない長さを決め、切断する。
確認：側板を外せる余長を残す。配線の切断長は現物で決める。
Notes: 電線は仮配線してから切る
エーモン4942：0.50 sq赤黒ダブルコード
必要分を赤と黒へ裂き、行き先の名前を両端に付ける。
箱を開けたまま部品間へ沿わせ、端末処理分と取り外す余裕を残す。
ふたを仮に置いて挟まれない長さを決め、切断する。
側板を外せる余長を残す。配線の切断長は現物で決める。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 70
配線を作る
DC電源の接続を1本ずつ追う
最終更新日：2026年9月15日
70
電源の赤バナナ
DC＋（24 V以下）
→
XT60オス → メス
パネル電源口
→
WAGO 正極用
太い線 → 0.50 sq
↓
Tic T825
VIN
←
主電源3214
250型メス端子×2
←
KIT-NR312
内部に2 Aヒューズ
0 V
黒バナナ → XT60 → WAGO 0 V用 → Tic GND
PCのUSB-A ── U2C-AMB10BK ── TicのMicro-B（通信）
電源は24 V以下。21.2 Vで使用可。配線作業は出力OFF・USBも外す。
Notes: DC電源の接続を1本ずつ追う
電源は24 V以下。21.2 Vで使用可。配線作業は出力OFF・USBも外す。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 71
配線を作る
スイッチのCOMとNCを確認
最終更新日：2026年9月15日
71
下端 SS-01GL13-E
COM
NC
黒線 → TicのGNDピン
信号線 → SCL（reverse）
上端 SS-01GL13-E
COM
NC
黒線 → TicのGNDピン
信号線 → SDA（forward）
レバーを離す：COM–NC 導通 ／ 押す：COM–NC 開路
端子の左右順で決めない。刻印と導通を照合。使わないNOは無接続。
Notes: スイッチのCOMとNCを確認
端子の左右順で決めない。刻印と導通を照合。使わないNOは無接続。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 72
配線を作る
基板上のどの端子へ接続するか
最終更新日：2026年9月15日
72
Pololu公式ピン配置図（部品面から見る）
01
図ではMicro-Bが上。左の細いピン列が信号用、右が電源・モーター用。
02
左列をUSB寄りから数えて3番がSCL、4番がSDA/AN。
03
左列5番と10番がGND。上下のCOMを1本ずつ接続する。
確認：5 V・VM・VINとGNDを取り違えない。実物の印字も照合。
Notes: 基板上のどの端子へ接続するか
Pololu公式ピン配置図（部品面から見る）
図ではMicro-Bが上。左の細いピン列が信号用、右が電源・モーター用。
左列をUSB寄りから数えて3番がSCL、4番がSDA/AN。
左列5番と10番がGND。上下のCOMを1本ずつ接続する。
5 V・VM・VINとGNDを取り違えない。実物の印字も照合。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 73
配線を作る
信号ピンにはメス端子付き線を使う
最終更新日：2026年9月15日
73
2.54 mm・1ピンのメス端子付きリード線 ×4（手持ち確認）
01
SCL、SDA/AN、2つのGNDへ、1ピンのメス端子を1本ずつ差す。
02
反対端をスイッチ線へはんだ接続し、接続部を熱収縮チューブで覆う。
03
コネクタの根元を固定側へ留め、68 mm往復でも抜けないか確認する。
確認：この4本は旧購入表に未記載。手元にない場合は追加してから配線する。
Notes: 信号ピンにはメス端子付き線を使う
2.54 mm・1ピンのメス端子付きリード線 ×4（手持ち確認）
SCL、SDA/AN、2つのGNDへ、1ピンのメス端子を1本ずつ差す。
反対端をスイッチ線へはんだ接続し、接続部を熱収縮チューブで覆う。
コネクタの根元を固定側へ留め、68 mm往復でも抜けないか確認する。
この4本は旧購入表に未記載。手元にない場合は追加してから配線する。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 74
配線を作る
Ticへ入れる線の接続表
最終更新日：2026年9月15日
74
接続元 | Ticに印字された端子 | 役割
主電源スイッチを通った赤線 | VIN | モーター用DC電源
0 V用WAGOの黒線 | GND（電源側） | 電源の戻り
下側スイッチのNC | SCL | reverse limit：下向きを禁止
上側スイッチのNC | SDA | forward limit：上向きを禁止
上下スイッチのCOM | GND（信号側） | 入力の0 V基準
SCL・SDA・信号GNDは信号端子。そこへモーター用DC電源を入れない。
Notes: Ticへ入れる線の接続表
SCL・SDA・信号GNDは信号端子。そこへモーター用DC電源を入れない。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 75
配線を作る
モーターの2つのコイルをつなぐ
最終更新日：2026年9月15日
75
C-42STM01の4本線 → Tic T825
01
モーターを外した状態で、抵抗がある2本の組をテスターで探す。
02
一方の組をA1/A2へ、もう一方の組をB1/B2へ接続する。
03
ねじ端子から銅線がはみ出さず、引いても抜けないことを確認する。
確認：線色は決め打ちしない。励磁中に端子を抜き差ししない。
Notes: モーターの2つのコイルをつなぐ
C-42STM01の4本線 → Tic T825
モーターを外した状態で、抵抗がある2本の組をテスターで探す。
一方の組をA1/A2へ、もう一方の組をB1/B2へ接続する。
ねじ端子から銅線がはみ出さず、引いても抜けないことを確認する。
線色は決め打ちしない。励磁中に端子を抜き差ししない。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 76
配線を作る
電源ケーブルを外からつなぐ
最終更新日：2026年9月15日
76
Yiqigou XT60オス–4 mmバナナケーブル
01
赤バナナを安定化電源の＋、黒バナナを0 Vへ対応させる。
02
出力OFFで極性を確認し、電圧を24 V以下に設定する。21.2 Vでも使える。
03
XT60オスを装置のパネルメスへ、形と極性を合わせて差す。
確認：2本組のうち1本を使用。装置の主電源はまだOFF。
Notes: 電源ケーブルを外からつなぐ
Yiqigou XT60オス–4 mmバナナケーブル
赤バナナを安定化電源の＋、黒バナナを0 Vへ対応させる。
出力OFFで極性を確認し、電圧を24 V以下に設定する。21.2 Vでも使える。
XT60オスを装置のパネルメスへ、形と極性を合わせて差す。
2本組のうち1本を使用。装置の主電源はまだOFF。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 77
電子箱を組み立てる
駆動側板の中央へ配線を通す
最終更新日：2026年9月15日
77
駆動側板の配線口：41×16 mm
01
モーター線と上下リミットの線を、中央の角穴へ通す。
02
コネクタや端末を接続する前に通し、箱内でTicへつなぐ。
03
固定フレーム側へ束ね、68 mm全域で可動部やレバーへ触れないようにする。
確認：Ticは底板に固定する。配線口の角に線が強く当たらないこと。
Notes: 駆動側板の中央へ配線を通す
駆動側板の配線口：41×16 mm
モーター線と上下リミットの線を、中央の角穴へ通す。
コネクタや端末を接続する前に通し、箱内でTicへつなぐ。
固定フレーム側へ束ね、68 mm全域で可動部やレバーへ触れないようにする。
Ticは底板に固定する。配線口の角に線が強く当たらないこと。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 78
電子箱を組み立てる
ヒューズ側板を4本で固定する
最終更新日：2026年9月15日
78
M3×8 ×4
01
側板を開けたまま端子を配線・絶縁し、余長を箱内へ収める。
02
ヒューズ側板の四隅からM3×8を入れ、USB側板と駆動側板へ留める。
03
下の2個のインサートはベース固定用なので、ここでは使わない。
確認：板を合わせたとき、裏の取付ナット・端子・線が柱に当たらない。
Notes: ヒューズ側板を4本で固定する
M3×8 ×4
側板を開けたまま端子を配線・絶縁し、余長を箱内へ収める。
ヒューズ側板の四隅からM3×8を入れ、USB側板と駆動側板へ留める。
下の2個のインサートはベース固定用なので、ここでは使わない。
板を合わせたとき、裏の取付ナット・端子・線が柱に当たらない。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 79
電子箱を組み立てる
電源側板を4本で固定する
最終更新日：2026年9月15日
79
M3×8 ×4
01
XT60と主電源の配線を確認し、露出した端子を絶縁する。
02
電源側板を合わせ、四隅のM3×8を両側板のインサートへ留める。
03
XT60の太い線を急に曲げず、天板のねじ受けから離して収める。
確認：側板を工具で無理に押し込まない。締める前に挟み込みを確認する。
Notes: 電源側板を4本で固定する
M3×8 ×4
XT60と主電源の配線を確認し、露出した端子を絶縁する。
電源側板を合わせ、四隅のM3×8を両側板のインサートへ留める。
XT60の太い線を急に曲げず、天板のねじ受けから離して収める。
側板を工具で無理に押し込まない。締める前に挟み込みを確認する。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 80
電子箱を組み立てる
天板を4本で固定する
最終更新日：2026年9月15日
80
天板 ／ M3×8 ×4
01
通気穴のある天板を、4枚の側板の上へまっすぐ載せる。
02
四隅の凹みからM3×8を入れ、USB側板と駆動側板の上端へ留める。
03
対角の順に少しずつ締め、ねじ頭を凹みへ収める。
確認：置くだけのふたではない。線を挟まず、4本で固定する。
Notes: 天板を4本で固定する
天板 ／ M3×8 ×4
通気穴のある天板を、4枚の側板の上へまっすぐ載せる。
四隅の凹みからM3×8を入れ、USB側板と駆動側板の上端へ留める。
対角の順に少しずつ締め、ねじ頭を凹みへ収める。
置くだけのふたではない。線を挟まず、4本で固定する。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 81
電子箱を組み立てる
組んだ電子箱をベースへ固定する
最終更新日：2026年9月15日
81
M3×12 ×2（ベース側から）
01
USB側板をベースの外端に合わせ、底板をベースへ載せる。
02
ベースの側面2穴からM3×12を通し、ヒューズ側板のインサートへ締める。
03
USB側がはみ出さず、フレーム側の配線口に余裕があることを確認する。
確認：USBプラグの後方には約70 mmの配線スペースを取る。
Notes: 組んだ電子箱をベースへ固定する
M3×12 ×2（ベース側から）
USB側板をベースの外端に合わせ、底板をベースへ載せる。
ベースの側面2穴からM3×12を通し、ヒューズ側板のインサートへ締める。
USB側がはみ出さず、フレーム側の配線口に余裕があることを確認する。
USBプラグの後方には約70 mmの配線スペースを取る。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 82
試験片を試す
試験片の名前と採用寸法
最終更新日：2026年9月15日
82
試験片 | 採用寸法
XT60取付試験片 | 最小：20.2×12.2 mm
ヒューズホルダー試験片 | 最大：φ13.0 mm
主電源スイッチ試験片 | 最大：φ12.4 mm
軸受試験片 | 最大：φ15.5 mm（暫定）
M3インサート試験片 | 中央：φ4.2 mm
ガラス溝試験片 | 中央：2.9 mm
材料や印刷条件を変えたときに確認する。付属の試験片ZIPは別ファイル。
Notes: 試験片の名前と採用寸法
材料や印刷条件を変えたときに確認する。付属の試験片ZIPは別ファイル。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 83
試験片を試す
XT60はナットまで付けて試す
最終更新日：2026年9月15日
83
XT60取付試験片 ／ XT60E-F ／ M2×8・M2ナット 各2
01
最小の20.2×12.2開口へ、既設線から通して胴を入れる。
02
フランジを密着させ、左右のM2ねじとナットで仮固定する。
03
相手のXT60オスを挿し、がた・割れ・ナットと胴の干渉を見る。
確認：採用済み：最小。無理な圧入と穴を削っての合格は記録を分ける。
Notes: XT60はナットまで付けて試す
XT60取付試験片 ／ XT60E-F ／ M2×8・M2ナット 各2
最小の20.2×12.2開口へ、既設線から通して胴を入れる。
フランジを密着させ、左右のM2ねじとナットで仮固定する。
相手のXT60オスを挿し、がた・割れ・ナットと胴の干渉を見る。
採用済み：最小。無理な圧入と穴を削っての合格は記録を分ける。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 84
試験片を試す
丸穴は「板を挟める」まで試す
最終更新日：2026年9月15日
84
ヒューズ：最大φ13.0 mm
主電源：最大φ12.4 mm
胴を通す → 付属ナットで板を挟む → 手で操作して回らない・割れないことを確認。
Notes: 丸穴は「板を挟める」まで試す
胴を通す → 付属ナットで板を挟む → 手で操作して回らない・割れないことを確認。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 85
試験片を試す
軸受は押さえと組にして判断
最終更新日：2026年9月15日
85
軸受試験片 ／ 696ZZ
01
φ15.5の座へ、軸受を水平に指で挿入する。
02
傾き・横がたを調べ、内輪が軽く回ることを確認する。
03
本体では軸受押さえも装着し、軸方向の抜けを確認する。
確認：穴径は暫定採用。現物で回転・がた・軸方向の抜けを確認する。
Notes: 軸受は押さえと組にして判断
軸受試験片 ／ 696ZZ
φ15.5の座へ、軸受を水平に指で挿入する。
傾き・横がたを調べ、内輪が軽く回ることを確認する。
本体では軸受押さえも装着し、軸方向の抜けを確認する。
穴径は暫定採用。現物で回転・がた・軸方向の抜けを確認する。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 86
試験片を試す
インサートは冷えてから試す
最終更新日：2026年9月15日
86
M3インサート試験片 ／ 中央φ4.2
01
本体と同じ材料・積層・穴の向きで試験片を作る。
02
こてを軸に合わせて入れ、インサートが面とそろう位置で止める。
03
室温まで冷やし、M3×4と座金で軽く留めて空回りを調べる。
確認：長いねじの底付きは「固定できた」ことにならない。
Notes: インサートは冷えてから試す
M3インサート試験片 ／ 中央φ4.2
本体と同じ材料・積層・穴の向きで試験片を作る。
こてを軸に合わせて入れ、インサートが面とそろう位置で止める。
室温まで冷やし、M3×4と座金で軽く留めて空回りを調べる。
長いねじの底付きは「固定できた」ことにならない。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 87
試験片を試す
ガラス溝は保持と抜き差しを試す
最終更新日：2026年9月15日
87
ガラス溝試験片：中央2.9 mm ／ USLL6・ナット
01
中央の本体と前枠を組み、支持ねじも実際に付ける。
02
同じ厚さ2.3 mmの板を上から入れ、5 mmの掛かりを確認。
03
引っ掛かり・前後のがた・支持ねじの固定・枠の割れを見る。
確認：採用済み：中央2.9 mm。ガラスを締め潰して保持しない。
Notes: ガラス溝は保持と抜き差しを試す
ガラス溝試験片：中央2.9 mm ／ USLL6・ナット
中央の本体と前枠を組み、支持ねじも実際に付ける。
同じ厚さ2.3 mmの板を上から入れ、5 mmの掛かりを確認。
引っ掛かり・前後のがた・支持ねじの固定・枠の割れを見る。
採用済み：中央2.9 mm。ガラスを締め潰して保持しない。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 88
Adventurer 5M Pro
フレームとキャリアの印刷姿勢
最終更新日：2026年9月15日
88
駆動フレーム：背面を下にする
キャリア3部品：それぞれ平らな面を下に
0.4 mmノズル、0.2 mm積層を開始値とし、試験片と同じ穴補正で印刷する。
Notes: フレームとキャリアの印刷姿勢
0.4 mmノズル、0.2 mm積層を開始値とし、試験片と同じ穴補正で印刷する。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 89
Adventurer 5M Pro
電子箱は各板の平らな外面を下に印刷
最終更新日：2026年9月15日
89
USB・駆動・ヒューズ側板：内側が上
底板・天板・電源側板：凹みと穴を確認
STLはこの向きで収録。各部品を個別に配置し、ねじ穴の小さなブリッジはスライサーで確認。
Notes: 電子箱は各板の平らな外面を下に印刷
STLはこの向きで収録。各部品を個別に配置し、ねじ穴の小さなブリッジはスライサーで確認。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 90
Adventurer 5M Pro
印刷後に開口を目で確認
最終更新日：2026年9月15日
90
場所 | 印刷後の確認
駆動フレーム | U字挿入口、蓋の凹み、軸受座と固定穴が開いている
キャリア3部品 | M2の段付き穴、M4の4穴、M3穴・インサート穴を照合
電子箱の6枚 | USB・配線口・Ticのφ1.6下穴・四隅の穴と頭の凹みを確認
M3インサート穴 | 指定した26穴を確認。穴底を貫通させない
ホルダー本体・前枠 | 溝とねじ位置の糸引き、支持ねじの座を確認
パネル・軸受押さえ | 穴の薄膜を除き、ねじが指定方向から入る
試験片と同じ材料・造形条件で確認する。STLの単位はmm、倍率は100%。
Notes: 印刷後に開口を目で確認
試験片と同じ材料・造形条件で確認する。STLの単位はmm、倍率は100%。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 91
リミットと高さを調整する
下端は「戻った位置」で合わせる
最終更新日：2026年9月15日
91
テスター ／ 高さを測る定規・ノギス ／ ダミー板
01
無通電でキャリアを下げ、COM–NCが開く位置を確かめる。
02
少し上へ戻し、COM–NCが再び閉じる位置で高さを測る。
03
そこで板の下面が17 mmとなるよう、下側スイッチを長穴で動かす。
確認：押す位置と戻る位置は異なる。機械ストップへ押し付けて原点にしない。
Notes: 下端は「戻った位置」で合わせる
テスター ／ 高さを測る定規・ノギス ／ ダミー板
無通電でキャリアを下げ、COM–NCが開く位置を確かめる。
少し上へ戻し、COM–NCが再び閉じる位置で高さを測る。
そこで板の下面が17 mmとなるよう、下側スイッチを長穴で動かす。
押す位置と戻る位置は異なる。機械ストップへ押し付けて原点にしない。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 92
リミットと高さを調整する
上端の復帰高さを85 mmへ合わせる
最終更新日：2026年9月15日
92
上端SS-01GL13-E ／ テスター・高さ測定
01
キャリアを上げ、上側スイッチのCOM–NCが開く位置を探す。
02
少し下へ戻し、再び閉じる位置で板の下面が85 mmか測る。
03
上側スイッチを長穴で動かし、下端との差を68 mmへ合わせる。
確認：両端とも、復帰端点から約1 mm先に機械ストップ。
Notes: 上端の復帰高さを85 mmへ合わせる
上端SS-01GL13-E ／ テスター・高さ測定
キャリアを上げ、上側スイッチのCOM–NCが開く位置を探す。
少し下へ戻し、再び閉じる位置で板の下面が85 mmか測る。
上側スイッチを長穴で動かし、下端との差を68 mmへ合わせる。
両端とも、復帰端点から約1 mm先に機械ストップ。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 93
リミットと高さを調整する
機械ストップはガイドブロックへ当てる
最終更新日：2026年9月15日
93
下端：ブロック下面と軸受座の内側
上端：ブロック上面と背板内側の突起
図はブロックを5 mm離した表示。実機のストップは復帰点から上下1 mm先。
Notes: 機械ストップはガイドブロックへ当てる
図はブロックを5 mm離した表示。実機のストップは復帰点から上下1 mm先。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 94
組立完了チェックリスト
無通電の仮組みチェック
最終更新日：2026年9月15日
94
対象 | 確認
手回し68 mm | 引っ掛かり、軸の振れ、ナットの斜め入りがない
上下スイッチ | 取付板がレバーを先に押し、その後にガイドブロックがストップへ当たる
下端の台との隙間 | ストップ時のUSLL6ねじ先と台：公称1.5 mm。現物で1 mm以上
ガラス保持 | 支持3点、前後の溝、端の掛かり5 mm、枠の割れなし
電装・工具 | ねじを締められる。端子に金属露出なし。ふたが線を挟まない
CADの干渉検査は実機試験の代わりにならない。台が傾く・たわむ場合も測り直す。
Notes: 無通電の仮組みチェック
CADの干渉検査は実機試験の代わりにならない。台が傾く・たわむ場合も測り直す。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 95
初回通電する
初回通電する前のチェック
最終更新日：2026年9月15日
95
確認するもの | 条件
極性 | XT60の＋→ヒューズ→主電源→VIN、0 V→GND
短絡 | VINとGND、隣接端子、線の飛び出しを点検
ヒューズ | 5.2×20 mm、2 Aを装着
モーター | コイル対を測定済み。A1/A2とB1/B2に正しく接続
ガラス | 実ガラスを入れず、配線変更前はDC電源とUSBを外す
DC電源は24 V以下に設定。使用中の直流安定化電源の21.2 Vで動作確認済み。
Notes: 初回通電する前のチェック
DC電源は24 V以下に設定。使用中の直流安定化電源の21.2 Vで動作確認済み。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 96
パソコンの準備
Mac：Ticソフトとuvを準備する
最終更新日：2026年9月15日
96
順番 | 操作
Ticソフト | Pololu公式のmacOS手順でTicソフトをインストール
uv | ターミナルで次のインストールコマンドを実行
コマンド | curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh ¦ sh
反映 | ターミナルを開き直す
入っていれば | Ticソフトとuvの再インストールは不要
リンクとコピー用コマンドはGitHubのREADMEに掲載。
Notes: Mac：Ticソフトとuvを準備する
リンクとコピー用コマンドはGitHubのREADMEに掲載。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 97
パソコンの準備
Windows：Ticソフトとuvを準備する
最終更新日：2026年9月15日
97
順番 | 操作
Ticソフト | Pololu公式のWindows手順でドライバーを含めてインストール
uv | PowerShellで次のコマンドを実行
コマンド | winget install --id=astral-sh.uv -e
反映 | PowerShellを開き直す
入っていれば | Ticソフトとuvの再インストールは不要
wingetが使えない場合は、README内のuv公式インストール手順へ。
Notes: Windows：Ticソフトとuvを準備する
wingetが使えない場合は、README内のuv公式インストール手順へ。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 98
パソコンの準備
スクリプトをダウンロードして準備する
最終更新日：2026年9月15日
98
順番 | 操作
ダウンロード | GitHubのCode → Download ZIPから入手して展開
保存先 | ダウンロード内のplate-lift-control-mainを使う
Macで移動 | cd ~/Downloads/plate-lift-control-main
Windowsで移動 | cd "$env:USERPROFILE\Downloads\plate-lift-control-main"
共通の準備 | uv sync
Pythonはuvが用意する。初回の準備はインターネット接続が必要。
Notes: スクリプトをダウンロードして準備する
Pythonはuvが用意する。初回の準備はインターネット接続が必要。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 99
必要なときの設定
Ticを交換・初期化したときだけ設定する
最終更新日：2026年9月15日
99
対象 | 操作・設定
使用中の設定済みTic | この設定作業は不要。up／downを実行する
新品・初期化後 | GitHubのdocs/tic-setup.mdの手順で設定ファイルを適用
下端SCL | reverse limit、Pull-up有効、Active high
上端SDA | forward limit、Pull-up有効、Active high
適用後 | ガラスなしで向きと上下の停止入力を確認
毎回のApply settingsは不要。スクリプトは保存済みの電流制限とリミット設定を使う。
Notes: Ticを交換・初期化したときだけ設定する
毎回のApply settingsは不要。スクリプトは保存済みの電流制限とリミット設定を使う。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 100
USBと停止入力の確認
USBだけでリミット入力を試す
最終更新日：2026年9月15日
100
実物で行う操作 | Ticの表示
両スイッチを離す | forward/reverseともinactive
下側だけを押す | reverseだけactive
上側だけを押す | forwardだけactive
各NC線を1本ずつ外す | 対応する入力がactive
信号をGNDへ短絡した場合 | NC方式でも検出できない。短絡を残さない
USBを外してから線を変更し、再接続して確認。作業後に正しい配線へ戻す。
Notes: USBだけでリミット入力を試す
USBを外してから線を変更し、再接続して確認。作業後に正しい配線へ戻す。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 101
動作を確認する
ガラスなしで初めて動かす
最終更新日：2026年9月15日
101
段階 | 操作と判定
接続 | USBとDC電源を接続し、Tic Control Centerを閉じる
下向き | uv run platectl home：下へ進むことを確認
端点 | 下端で止まり、少し戻って無励磁になる
上向き | uv run platectl up：上端で止まり、少し戻る
向きが逆 | 電源を外し、docs/tic-setup.mdの方向設定を確認
最初の位置不明時は端点を探すため、通常移動より時間が掛かる。
Notes: ガラスなしで初めて動かす
最初の位置不明時は端点を探すため、通常移動より時間が掛かる。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 102
動作を確認する
ダミー板で保持と動きを試す
最終更新日：2026年9月15日
102
50×50×2.3 mmのダミー板
01
無励磁のDOWNで、板を上から左右の溝へ静かに差す。
02
下面2点に載せ、側面USLL6を軽く当てる。
03
手回し → 低速10往復の順に、ずれ・接触・抜けを調べる。
確認：前後面をねじで挟まない。上から抜き差しできること。
Notes: ダミー板で保持と動きを試す
50×50×2.3 mmのダミー板
無励磁のDOWNで、板を上から左右の溝へ静かに差す。
下面2点に載せ、側面USLL6を軽く当てる。
手回し → 低速10往復の順に、ずれ・接触・抜けを調べる。
前後面をねじで挟まない。上から抜き差しできること。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 103
動作を確認する
実ガラスを入れて位置を確認
最終更新日：2026年9月15日
103
ランダムドットガラス 50×50×2.3 mm
01
ダミー試験を終え、ガラスの縁に欠けがないことを確認する。
02
ドット面をカメラへ向け、DOWNで上から入れる。
03
DOWN17 mm、UP85 mmと、チェンバーとの隙間を現物で測る。
確認：ガラスの全面が駆動フレームに隠れず、枠が撮影範囲を遮らないこと。
Notes: 実ガラスを入れて位置を確認
ランダムドットガラス 50×50×2.3 mm
ダミー試験を終え、ガラスの縁に欠けがないことを確認する。
ドット面をカメラへ向け、DOWNで上から入れる。
DOWN17 mm、UP85 mmと、チェンバーとの隙間を現物で測る。
ガラスの全面が駆動フレームに隠れず、枠が撮影範囲を遮らないこと。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 104
受入試験
組立後に記録する実機試験
最終更新日：2026年9月15日
104
項目 | 記録・合否の目安
端点 | DOWN17 mm／UP85 mm、繰返し時の差
繰返し | ダミー100往復で脱調・緩み・配線擦れなし
移動時間 | 通常の端点間移動は各10秒以内を目安に実測
保持 | 最大想定荷重で24時間、鉛直ずれ0.5 mm以下
電源断・再接続 | ダミーで落下を確認し、再投入で自走しない
未実施の試験を合格扱いにしない。日時・電源電圧・条件・結果を手元に記録する。
Notes: 組立後に記録する実機試験
未実施の試験を合格扱いにしない。日時・電源電圧・条件・結果を手元に記録する。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 105
使い方
普段はupとdownだけ
最終更新日：2026年9月15日
105
コマンド | 使うとき
uv run platectl up | ガラスを上げる（下面85 mm）
uv run platectl down | ガラスを下げる（下面17 mm）
uv run platectl status | 接続・位置・停止状態を確認
uv run platectl home | 下端を探し直す
uv run platectl shutdown | DOWNへ戻し、無励磁にして終了
既定の移動量は68 mm。位置不明ならup／downが端点を探す。Apply settingsは不要。
Notes: 普段はupとdownだけ
既定の移動量は68 mm。位置不明ならup／downが端点を探す。Apply settingsは不要。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 106
使い方
操作するときの接続と速度
最終更新日：2026年9月15日
106
項目 | 使用方法
USB | パソコンとTicのMicro-B端子をデータケーブルで接続
DC電源 | 24 V以下。直流安定化電源の21.2 Vでも使用可
Tic Control Center | スクリプトを使う前に閉じる
通常の速度 | 150000000＝14.06 mm/s。端点付近は速度を下げる
電源を外す | shutdownの完了を確認してから電源とUSBを外す
電源装置の表示電流と、Ticのモーター相電流設定は別の値。
Notes: 操作するときの接続と速度
電源装置の表示電流と、Ticのモーター相電流設定は別の値。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 107
保守
交換・再調整のとき
最終更新日：2026年9月15日
107
部品 | 作業
ヒューズ | DC電源・USBを外す → 外側キャップ → 同じ2 Aへ交換
主電源スイッチ | 250端子を抜く → 内側ナットを外す → 外側へ抜く
リミットスイッチ | 配線と2本のM2を外す → 交換後に復帰高さを再調整
軸受・送りねじ | ガラスとキャリアを外し、送りねじ・蓋・軸受の順で分解
印刷部品 | 割れ、インサート空回り、取付板の当たり面を点検
分解前に配線ラベルを残す。再組立後は導通・手回し・端点をもう一度確認。
Notes: 交換・再調整のとき
分解前に配線ラベルを残す。再組立後は導通・手回し・端点をもう一度確認。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 108
保守
箱の保守：天板と電源側板から開く
最終更新日：2026年9月15日
108
天板M3×8 ×4 ／ 電源側板M3×8 ×4
01
DC電源とUSBを外す。天板4本を外し、端子と配線を確認する。
02
電源側板も4本で外せる。配線の余長を使って静かに開く。
03
底板まで外す場合は、ベース固定のM3×12を2本外して箱を持ち上げる。
確認：底板の4本は箱の裏にある。駆動フレームは取り外す必要がない。
Notes: 箱の保守：天板と電源側板から開く
天板M3×8 ×4 ／ 電源側板M3×8 ×4
DC電源とUSBを外す。天板4本を外し、端子と配線を確認する。
電源側板も4本で外せる。配線の余長を使って静かに開く。
底板まで外す場合は、ベース固定のM3×12を2本外して箱を持ち上げる。
底板の4本は箱の裏にある。駆動フレームは取り外す必要がない。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 109
3Dデータと検証
公開データの使い方と検証範囲
最終更新日：2026年9月15日
109
収録内容 | 使い方・検証範囲
印刷用STL・ZIP | 装置の印刷部品14個。各1個、mm単位・印刷姿勢
購入部材一覧 | 型番・装置1台の必要数・使う場所・購入先を確認
動作GIF | 購入部品を含むCADアセンブリの68 mm昇降イメージ
CADとSTL | 新しい箱とベースの形状・穴・取付と昇降域の干渉を確認
現物での確認 | 保持・配線の曲げ・発熱・脱調・印刷品質を実機で確認
GIFは実機映像ではない。動作確認済みの機構を使い、電子箱は6分割の設計を収録。
Notes: 公開データの使い方と検証範囲
GIFは実機映像ではない。動作確認済みの機構を使い、電子箱は6分割の設計を収録。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/

## Slide 110
参照
参照する資料
最終更新日：2026年9月15日
110
資料 | 掲載先・内容
ソフトとダウンロード | github.com/dainakai/plate-lift-control
購入部材一覧 | hardware/bom.md：MISUMI型番・購入先・必要数
Pololu公式資料 | pololu.com/docs/0J71：Ticの接続・設定・操作
OMRON SS-01GL13-E | メーカー図面：端子・取付穴・レバー動作
図の寸法根拠 | メーカー図面と実測値。ねじ山・配線の曲げは一部省略
説明書の更新日と公開ファイルはGitHubのREADMEから確認できる。
Notes: 参照する資料
説明書の更新日と公開ファイルはGitHubのREADMEから確認できる。
https://github.com/dainakai/plate-lift-control
https://www.pololu.com/product/3130/specs
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.2
https://www.pololu.com/docs/0J71/4.14
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SS-01GL13-E/